### Инструкция по применению 
на слюноотсосы стоматологические одноразовые

Область применения: стоматология
Предназначен  для всасывания (аспирации) аэрозолей и находящиеся в жидкости во взвешенном состоянии твердые частицы из ротовой полости пациента  при проведении стоматологических процедур, с целью удаления ограниченного объема жидкости (слюны) и взвеси изо рта пациента.
Типы исполнения слюноотсосов:
1.  Слюноотсос стоматологический одноразовый комбинированный;
2.  Слюноотсос стоматологический одноразовый с фиксированным наконечником;
3.  Слюноотсос стоматологический одноразовый со съемным наконечником;
4.  Слюноотсос стоматологический одноразовый с ароматизированным наконечником.
Технические данные:
а. слюноотсосы в исполнении типа 1:
-  состоят из трубки (материал: полиэтилен - ПНД)  с диаметром 11 мм  с боковым отверстием на одном  конце.
- диаметр бокового отверстия: 3.5 ± 0.1 мм

- длина трубки  148 мм +/-1 мм
б. слюноотсосы в исполнении типа 2,3,4:
-  состоят из трубки  с диаметром 6,5 мм  и полого наконечника с одной стороны.  
-  длина слюноотсоса  150 мм +/- 1 мм
-  слюноотсосы - в  исполнении типа 2, 4 - сделаны полностью из ПВХ медицинского, а 
в  исполнении типа 3 : трубка из ПВХ  медицинского , наконечник из полиэтилена- ПВД.
-  трубка во всех  типах исполнения  армирована  стальной омедненной проволокой  с диаметром 1± 0.1 мм 
Предосторожности:
1.  Слюноотсосы только для однократного применения, повторное использование не допускается
2.  Не используйте по истечении срока годности
3.  Не используйте при наличии повреждений на слюноотсосе  
Применение:
а.  Слюноотсосы  исполнения типа 1: 
1.  Соедините трубку  с помощью переходника с внутренним диаметром 11 мм  к аспирационной системе стоматологической установки.

2.  Поместите наконечник в ротовую  полость для работы.

3.  Для  регулировки  мощности всасывания трубку вставляют в  ротовую полость  или  концом с боковым отверстием или  концом без бокового отверстия.
Наконечник со стороны с бокового отверстия - вентилируемый, регулируемый  предназначен для  мягкого действия всасывания против ткани во время эвакуации, при котором мощность всасывания непосредственно регулируется указательным пальцем (закрывается отверстие  пальцем мощность всасывания увеличивается, открывается отверстие  мощность всасывания уменьшается). 
а с другой  стороны невентилируемый - без бокового отверстия  для  агрессивного всасывания,  мощность всасывания максимальная, которая выдает аспирационная система стоматологической установки и  не регулируется.
Врач сам должен определить с какой стороны использовать наконечник слюноотсоса.
4.  Для подключения аспирационных наконечников  к трубкам  аспирационной системы стоматологической установки с диаметром 11 мм необходимо отдельно  приобрести  переходник «Макси»: для аспирационных наконечников с d= 11 мм. или аналогичный переходник от другого производителя.
б.  Слюноотсосы в исполнения типа 2,3,4:
1. Согните трубку под необходимым углом 
2. Соедините слюноотсос  стороной  без наконечника  к аспирационной системе стоматологической установки. 
3. Поместите  стороной наконечника  в ротовую полость пациента  для работы.

4. Для подключения аспирационных наконечников  к трубкам  аспирационной системы стоматологической установки с диаметром 6,5 мм необходимо отдельно  приобрести  переходник «Мини»: для аспирационных наконечников с d= 6,5 мм. или  аналогичный переходник от другого производителя.
Упаковка:
100 штук в  индивидуальном  полиэтиленовом  пакете , 20 пакетов  в транспортной  коробке 
Хранение:
Хранить в  помещениях,  при температуре ≤ 40°C и  влажности ≤ 80 °
Продолжительность хранения:
Срок  годности  изделий составляет 5 лет.